Název investiční akce

Diagnostické monitory - HAVÁRIE

Předpokládaná cena

181 500 Kč

Popis (funkce)

Jedná se dvojici diagnostických černobílých monitorů BARCO Coronis 3MPix certifikované pro diagnostiku ve třídě IIb, dle zákona o ZP (vyhovuje doporučení radiologické společnosti)

Hodnocení a zdůvodnění investice včetně ekonomické rozvahy

Stávající dva diagnostické monitory na chirurgických ambulancí č.1 a č. 2. Monitory začaly vykazovat značné odchylky, „mapy“ v obraze, u obou monitoru došlo je snížení rozlišovací schopnosti nízkokontrastních objektů. Na základě těchto vlivů bylo provedeno servisní firmou měření - Kontrola provozní stálosti – protokol č. L160052 a L160053. Závěrem těchto protokolu je: Monitor Barco MDNG-2121 v.č. 1879039809: - poškozená ochranná vrstva skla - na monitoru je již patrné vysvícení - postřehnutelné „mapy“ v obrazu - snížená rozlišovací schopnost nízkokontrastních objektů - obrazové artefakty v rozích monitoru Monitor Barco MDNG-2121 v.č. 1879039815: - poškozená ochranná vrstva skla - na monitoru je již patrné vysvícení - postřehnutelné „mapy“ v obrazu - snížená rozlišovací schopnost nízkokontrastních objektů - obrazové artefakty v rozích monitoru Vzhledem k velkému počtu nasvícených hodin a vykázaných chyb je doporučeno monitory vyřadit a nahradit novými. Bez diagnostických monitorů nelze provádět diagnostika RTG snímků