RK-28-2008-43, př. 7

Počet stran: 5

Příloha č. 5

Minimální technické požadavky

Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná

Pečovatelské lůžko elektricky polohovatelné  (v zadávací dokumentaci též „položka č. 1“)

Popis položky

- pečovatelské lůžko určené pro provoz v domovech důchodců a ústavech sociální péče

- lůžko (čelo a postranice) v provedení dřevo či imitace dřeva

- minimálně čtyřdílný elektricky polohovatelný rošt s kovovými lamelami nebo vevařené kovové sítě

- podélné spustitelné integrované zábrany (postranice) v dekoru dřeva s ABS hranami (v provedení shodném s bočnicemi a čely lůžek – možná jejich kombinace např. s hliníkem jako ochrana proti poškození nárazem)

    - nastavitelné nejméně ve dvou polohách,

    - možnost použití zábran jednak po celé délce lůžka nebo jen po jeho části z důvodu umožnění volného pohybu osoby z lůžka

- z bezpečnostních důvodů malé mezery mezi jednotlivými částmi postranic

- elektrické polohování výšky lůžka, zádového a stehenního dílu roštu

- elektrické výškové nastavení ložné plochy alespoň v rozsahu 400 – 800 mm

- hydraulický píst zvedacího mechanismu lůžka nezasahující do vnějšího obrysu lůžka (uložený pod ložnou plochou lůžka)

- možnost mechanického spuštění zádového dílu při výpadku elektrického proudu nebo při poruše motoru

- bezpečnostní mezery mezi dvěma pohyblivými částmi lůžka

- čtyři pojezdová kolečka samostatně brzditelná o průměru nejméně 100 mm

- pojezdová kolečka nepřečnívající přes obrys lůžka

- provozní nosnost lůžka nejméně 170 kg

- napětí v lůžku max. 24 V nebo jiný způsob zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem z vnějšího napájení (např. automatické odpojení sítě)

- snadná omyvatelnost a udržovatelnost lůžka

- snadná demontáž lůžka s možností skladování v malém prostoru

- dálkové ovládání lůžka s možností blokování jednotlivých funkcí

- součástí lůžka hrazda a hrazdička s úchytem na lůžko, možnost uchycení např. infuzního stojanu

- lůžko musí být vyrobeno v souladu s normou EN 1970:2000

- možnost doplňků – nástavba bočnic, jídelní deska, lampička, držák láhve na moč, držák berlí, apod.

- povrchová úprava kovových částí – práškovým vypalovacím lakem

- povrchová úprava dřevěných částí – polyuretanový lak nebo úprava laminací

- povrchová úprava DTD – HPL nebo lamino

- design lůžka podobný s mechanicky polohovatelnými lůžky (položka č. 3)

Rozměr ložné plochy lůžka

Rozměr ložné plochy lůžka je uveden v cm :	200 x 90

Počet poptávaných pečovatelských lůžek elektricky polohovatelných  je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pečovatelské lůžko elektricky polohovatelné  (v zadávací dokumentaci též „položka č. 2“)

Popis položky

- pečovatelské lůžko určené pro provoz v domovech důchodců a ústavech sociální péče

- lůžko (čelo a postranice) v provedení dřevo či imitace dřeva

- minimálně čtyřdílný elektricky polohovatelný rošt s kovovými lamelami nebo vevařené kovové sítě

- podélné spustitelné integrované zábrany (postranice) v dekoru dřeva s ABS hranami (v provedení shodném s bočnicemi a čely lůžek – možná jejich kombinace např. s hliníkem jako ochrana proti poškození nárazem)

    - nastavitelné nejméně ve dvou polohách,

    - možnost použití zábran jednak po celé délce lůžka nebo jen po jeho části z důvodu umožnění volného pohybu osoby z lůžka

- z bezpečnostních důvodů malé mezery mezi jednotlivými částmi postranic

- elektrické polohování výšky lůžka, zádového a stehenního dílu roštu

- elektrické výškové nastavení ložné plochy alespoň v rozsahu 400 – 800 mm

- hydraulický píst zvedacího mechanismu lůžka nezasahující do vnějšího obrysu lůžka (uložený pod ložnou plochou lůžka)

- možnost mechanického spuštění zádového dílu při výpadku elektrického proudu nebo při poruše motoru

- bezpečnostní mezery mezi dvěma pohyblivými částmi lůžka

- čtyři pojezdová kolečka samostatně brzditelná o průměru nejméně 100 mm

- pojezdová kolečka nepřečnívající přes obrys lůžka

- provozní nosnost lůžka nejméně 170 kg

- napětí v lůžku max. 24 V nebo jiný způsob zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem z vnějšího napájení (např. automatické odpojení sítě)

- snadná omyvatelnost a udržovatelnost lůžka

- snadná demontáž lůžka s možností skladování v malém prostoru

- dálkové ovládání lůžka s možností blokování jednotlivých funkcí

- součástí lůžka hrazda a hrazdička s úchytem na lůžko, možnost uchycení např. infuzního stojanu

- lůžko musí být vyrobeno v souladu s normou EN 1970:2000

- možnost doplňků – nástavba bočnic, jídelní deska, lampička, držák láhve na moč, držák berlí, apod.

- povrchová úprava kovových částí – práškovým vypalovacím lakem

- povrchová úprava dřevěných částí – polyuretanový lak nebo úprava laminací

- povrchová úprava DTD – HPL nebo lamino

- design lůžka podobný s mechanicky polohovatelnými lůžky (položka č. 3)

Rozměr ložné plochy lůžka

Rozměr ložné plochy lůžka je uveden v cm :	200 x 80

Počet poptávaných pečovatelských lůžek elektricky polohovatelných  je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pečovatelské lůžko mechanicky polohovatelné  (v zadávací dokumentaci též „položka č. 3“)

Popis položky

- pečovatelské lůžko určené pro provoz v domovech důchodců a ústavech sociální péče

- lůžko (čelo a postranice) v provedení dřevo či imitace dřeva

- podélné spustitelné integrované zábrany (postranice) v dekoru dřeva s ABS hranami (v provedení shodném s bočnicemi a čely lůžek – možná jejich kombinace např. s hliníkem jako ochrana proti poškození nárazem)

    - nastavitelné nejméně ve dvou polohách,

    - možnost použití zábran jednak po celé délce lůžka nebo jen po jeho části z důvodu umožnění volného pohybu osoby z lůžka

- mechanicky polohovatelný rošt, minimálně čtyřsegmentovaný s kovovými lamelami nebo vevařené kovové sítě

- polohování pod zádovou částí a stehenní částí pomocí plynové pružiny, ostatní polohování možno pomocí rastru (hřebenu)

- bezpečnostní mezery mezi dvěma pohyblivými částmi lůžka

- výška lůžka nejlépe mechanicky výškově stavitelná cca 45 – 55 cm

- ložná plocha pro matraci o velikosti 200 x 90 cm

- čtyři pojezdová kolečka o průměru nejméně 100 mm, z toho alespoň dvě brzděná

- pojezdová kolečka nepřečnívající přes obrys lůžka

- provozní nosnost lůžka nejméně 170 kg

- snadná omyvatelnost a udržovatelnost lůžka

- součástí lůžka hrazda a hrazdička s úchytem na lůžko, možnost uchycení např. infuzního stojanu a úchyty na drobné příslušenství (minimálně 4)

- lůžko musí být vyrobeno v souladu s normou EN 1970:2000

- povrchová úprava kovových částí – práškovým vypalovacím lakem

- povrchová úprava dřevěných částí – polyuretanový lak nebo úprava laminací

- povrchová úprava DTD – HPL nebo lamino

- design lůžka podobný s elektricky  polohovatelnými lůžky (položka č. 1 a 2)

Rozměr ložné plochy lůžka

Rozměr ložné plochy lůžka je uveden v cm:		200 x 90

Počet poptávaných pečovatelských lůžek mechanicky polohovatelných  je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Aktivní a pasivní antidekubitní matrace

- Pasivní antidekubitní matrace – riziko III.    (v zadávací dokumentaci též „položka č. 4“)

Popis položky

- materiál jádra ze studené PUR pěny, se zpevněnými okraji, ošetření jádra matrace na nehořlavost, zatížení matrace do 110 kg, CPP (kritický tlakový bod) – hodnoceno podle hmotnosti pacienta – matrace splňující stupeň rizika vysoké riziko III. nebo střední riziko II.

- odolnost proti běžně používaným dezinfekčním prostředkům (možnost dezinfekce matrace)

- materiál potahu oboustranně elastický, paropropustný, voděodolný, svařované spoje

- snímatelný potah, zdrhovadlo ze dvou, maximálně ze tří stran, opatřené okapnicí, možnost údržby praním do 95 oC a možnost čistit potah běžnými dezinfekčními prostředky

- matrace by měla preventivně působit proti hromadění vlhkosti, přehřátí organismu, eliminovat tření pokožky

- případná možnost oboustranného použití s možností otáčení matrace

- životnost minimálně 7 – 10 let

Rozměr  matrace

Rozměr matrace je uveden v cm :	200 x 90 x cca 12 až 15

Počet poptávaných matrací je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pasivní antidekubitní matrace – riziko III.    (v zadávací dokumentaci též „položka č. 5“)

Popis položky

- materiál jádra ze studené PUR pěny, se zpevněnými okraji, ošetření jádra matrace na nehořlavost, zatížení matrace do 110 kg, CPP (kritický tlakový bod) – hodnoceno podle hmotnosti pacienta – matrace splňující stupeň rizika vysoké riziko III. nebo střední riziko II.

- odolnost proti běžně používaným dezinfekčním prostředkům (možnost dezinfekce matrace)

- materiál potahu oboustranně elastický, paropropustný, voděodolný, svařované spoje

- snímatelný potah, zdrhovadlo ze dvou, maximálně ze tří stran, opatřené okapnicí, možnost údržby praním do 95 oC a možnost čistit potah běžnými dezinfekčními prostředky

- matrace by měla preventivně působit proti hromadění vlhkosti, přehřátí organismu, eliminovat tření pokožky

- případná možnost oboustranného použití s možností otáčení matrace

- životnost minimálně 7 – 10 let

Rozměr  matrace

Rozměr matrace je uveden v cm :	200 x 80 x cca 12 až 15

Počet poptávaných matrací je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Aktivní antidekubitní matrace  (v zadávací dokumentaci též „položka č. 6“)

Popis položky

- aktivní antidekubitní matrace určená pro pacienty se středním rizikem a pro léčbu proleženin I. a II. stupně

- maximální hmotnost pacienta alespoň 150 kg

- potah matrace propustný pro vodní páry (směrem ven) a nepropustný pro vodu, bez alergických účinků

- jednoduché čištění potahu a vysoká odolnost proti běžně používaným čistícím prostředkům

- potah vyroben z materiálu, který umožňuje dobré provzdušňování, případné chlazení a osušování pacienta s mikro-únikem vzduchu

- možnost výměny jednotlivých komor v případě poškození

Rozměr  matrace

Rozměr matrace je uveden v cm :	200 x 90 x cca do 15

Počet poptávaných matrací je uveden v příloze č. 3, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.